PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ ANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA MUNICIPA DA FAZENDA

DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Rua Hugolino Andrade, 433, fone: (55) 3242 5265

FORMULÁRIO COMUNICAÇÃO Nº 009 DE 2010 Data: 10 de setembro de 2010

Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 018/2010 Objeto: Aquisição de Foco cirúrgico

ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2010: DO QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: No intuito de permitir a participação desta empresa e de evitar impugnações desnecessárias enviamos os seguintes pedidos de retificação no descritivo do foco, que irão esclarecer as exigências: 1.) Lê-se no edital “A temperatura da cor não deve estar na faixa de 3500 K à 4500 K” No entanto, todos os Focos de mercado estão nesta faixa de cor. Com esta exigência descrita desta forma, nenhuma marca será capaz de atender ao edital. O mais correto, para que a reprodução de cores seja fidedigna ao olho humano, é que a temperatura de cor de aproxime ao máximo da luz do sol ao meio dia, ver apresentação em anexo. Portanto, de acordo com o estudo em anexo, a redação ideal desta exigência seria: “ A temperatura de cor não deve ser inferior a 4000K” 2.) Lê-se no edital: “Alimentação 220 V/ 60 Hz ou 127/220V-60 Hz selecionável”; Solicitamos retirar a palavra “selecionável” e informar qual é a tensão disponível na sala cirúrgica para este Foco, pois o Foco Cirúrgico é instalado em uma destas alimentações determinadas pelo Hospital e esta tensão não é mais alterada. Desde já agradecemos pela atenção e ficamos no aguardo de um pronto retorno para que possamos participar deste certame aumentando assim a competitividade Aproveitamos para salientar, mais uma vez, que uma retificação do descritivo será imprescindível porque de outra forma nenhuma empresa será capaz de atender ao edital, conforme já elucidamos acima. DA RESPOSTA DO DIRETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, Dr. Dalberto Rossés: - Concordando com questionamento 1, entendemos que a necessidade de não estar a temperatura da cor entre 3.500 a 4.500K, esta equivocada no processo licitatório, visto que em todos os orçamentos recebidos e revisados e de acordo com o folder dos focos, em todos há a indicação que a temperatura da cor deve estar entre 4.000 e 4.500K. - Entendemos que a descrição é alternativa e não direciona para 200 V/60Hz e 127-200V/60Hz. Isto posto deveremos continuar com a mesma descrição e esclarecer que a Santa Casa utilizará alimentação 220V/60Hz. Assim, entendemos esclarecidos os questionamentos e colocamo-nos à disposição para demais informações, se necessárias, Rosemery Dias G. da Silva PREGOEIRA